

FZ-1/4628/KB/16/SC Katowice, dnia 27.02.2017

**Odpowiedzi nr 2 na pytania do SIWZ**

**na dostawę mineralizatora mikrofalowego**

W związku z prowadzonym postępowaniem, w oparciu o Art.38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, wpłynęło do nas zapytanie dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada bezpośrednio pod pytaniem:

*Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę mineralizatora mikrofalowego.*

*Nr sprawy FZ-1/4628/KB/16*

*Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienia dotyczące specyfikacji parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 5:*

*Pytanie 1 Punkt 5. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie mineralizatora mikrofalowego z wyświetlaniem tylko temperatury wewnątrz naczyń do mineralizacji. Temperatura naczynia na zewnątrz jest nieistotna.*

**Odpowiedz Zamawiającego:** Zgodnie z wiedzą Zamawiającego rzeczywisty pomiar temperatury we wszystkich naczyniach z wyjątkiem naczynia referencyjnego, w którym umieszczony jest czujnik temperatury, odbywa się na zewnątrz naczyń a wartość temperatury wewnątrz obliczana jest za pomocą algorytmu. Zamawiający wymaga, aby oprogramowania przeliczało zewnętrzny pomiar temperatury na jej wartość wewnątrz naczyń.

*Pytanie nr 2 Punkt 7. Czy Zamawiający ma na myśli możliwość programowania narostu ciśnienia podczas trwania mineralizacji, tzw. programowanie typu” Ramp to Pressure”?*

**Odpowiedz Zamawiającego:** . Zamawiający wymaga, aby była możliwość programowania narostu ciśnienia podczas trwania mineralizacji. Oprogramowanie typu „Ramp to Pressure” spełnia wymagania Zamawiającego.

*Pytanie nr 3 Punkt 8. Czy zamawiający ma na myśli ciągły pomiar wartości ciśnienia wewnątrz naczynia i prezentację jego wartości na wyświetlaczu?*

**Odpowiedz Zamawiającego:** Zamawiający wymaga ciągłego pomiaru ciśnienia w co najmniej jednym naczyniu podczas trwania mineralizacji a zgodnie z punktem 9 zał. 5 do SIWZ wymagany jest graficzny podgląd (graficzna prezentacja) aktualnych parametrów przebiegu mineralizacji takich jak m.in. ciśnienie

Termin składania ofert 3.03.2017 godz.10:00 nie ulega zmianie

***Przewodniczący Komisji Przetargowej***

***Mgr Monika Wallenburg***