Nr sprawy: FZ-1/5216/SK/19/SW					                            Katowice, 18.07.2019 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę analizatora do oznaczania związków rtęci wraz 
z akcesoriami.

Należy podać:

- Cenę netto w PLN/brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu
i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego oraz instalację i szkolenie w siedzibie Zamawiającego). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wstępnej oferty w innej walucie. Dla celów porównania ofert Zamawiający przeliczy ją zgodnie ze średnim kursem NBP z ostatniego dnia składania ofert,

- Nazwę producenta, typ/model oraz opis techniczny zaoferowanego urządzenia,

- Termin i warunki wykonania zamówienia,

- Warunki płatności,

- Okres i warunki gwarancji.

Wstępną ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym – załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

| Jednofunkcyjny spektrofotometr absorpcji atomowej do oznaczania rtęci. Przeznaczony do bezpośredniego oznaczania rtęci w próbkach stałych i ciekłych bez konieczności wstępnej obróbki chemicznej próbki (mineralizacja itp.). Dane techniczne: |
| --- |
| Źródło światła: | lampa rtęciowa niskociśnieniowa |
| Długość fali: | 253.65 nm |
| Filtr interferencyjny: | 254 nm, połowa szerokości 9 nm |
| Detektor: | Krzemowa dioda UV |
| Granica wykrywalności: | 0.01 ng Hg (0.003 ng Hg z kuwetą HS) |
| Zakresy robocze: | automatyczne przełączanie; punkt przełączania A=0,8000 |
| *1. zakres: | 0.05 - 40* ng Hg (0.02 - 10* z kuwetą HS) |
| *2. zakres: | 40* - 600 ng Hg (10* - 250 ng Hg z kuwetą HS) |
| Odtwarzalność: | < 1.5% |
| Typowy czas analizy: | 5 min |
| Postępowanie z próbką: | Programowalna |
| * wysuszenie: | 9 - 999 s |
| * rozkład: | 1 - 999 s |
| *czas oczekiwania: | 1 - 999 s |
| Kalibracja: | Roztwór, materiał odniesienia |
| Liczba wzorców: Nieograniczona |
| Charakterystyka próbki: | Roztwór, materia stała |
| Objętość próbki: | 500 μl, 1000 μl (duża łódka) |
| Masa próbki: | 300 mg, 700 mg (duża łódka) |
| Koncentracja : | max. 10 razy |
| Gaz nośny: | tlen |
| *ciśnienie wlotowe: | 200 - 250 kPa |
| *przepływ: | Od 90 do 160 ml/min |

Zestw musi zawierać:

- Zaawansowany analizator rtęci

- Przewód linii

- RS232 cord

- Instrukcję obsługi

- Raport kontroli jakości

- Podstawowe oprogramowanie Windows

- Kalibracja fabryczna pełnego zakresu

- Zestaw akcesoriów:

- Rura katalizatora

- Amalgamator

- Złącze silikonowe

- 10 małych łódeczek niklowych

- Spoiler ze stali nierdzewnej

- Pętla z niklowego drutu na łódeczki (mała)

- Kapilary ze stali nierdzewnej

- Klucze imbusowe 3 i 4

- Śrubokręt

- Komputer z zainstalowanym programem (angielski),

- 19-calowy płaski monitor

- Mysz

- Klawiatura

| Autosampler do próbek stałych, karuzela dla małych łódeczek |
| --- |
| Zestaw musi zawierać: Autosampler |  |
| Karuzela dla małych łódeczek (44szt.) |
| Plastikowa osłona |
| Przewód linii |
| Kabel centroniczny |
| Małe niklowe łódeczki (50szt.) |

Materiały eksploatacyjne:

- Zestaw akcesoriów

Musi zawierać rurkę katalizatora, amalgamator, złącze silikonowe, 10 małych łódeczek niklowych, spoiler ze stali nierdzewnej, małą pętlę z niklowego drutu, kapilary ze stali nierdzewnej, klucze imbusowe 3 i 4, śrubokręt

- Zestaw startowy

1000 ppm roztworu rtęci, wykalibrowana pipeta 40 - 200 ul, 2 m rurka ciśnieniowa tlenu i 2 sztuki zacisków mocujących

- Zewnętrzny amalgamator gazów

Amalgamator ze stali nierdzewnej - do zewnętrznego pobierania próbek gazu

- Zewnętrzny uchwyt amalgamatora

Zewnętrzny uchwyt amalgamatora - umożliwia analizę skumulowanej ilości rtęci

Zewnętrzny amalgamator gazów

- Środek utrwalający do autosamplerów

Dwie metalowe płyty - umożliwiają ustalenie prawidłowej pozycji autosamplera przed dotknięciem (wszystkie niezbędne śruby i instrukcje w zestawie)

- Materiał do badań laboratoryjnych

Zestaw trzech certyfikowanych laboratoryjnych wzorców na bazie gleb i szlamów odpadowych o stężeniach 0,06 ppm, 1,54 ppm i 5,65 ppm.

Części zamienne

Amalgamator

Uszczelka amalgamatora Rura katalityczna z pakowaniem

Duże niklowe łódeczki Pętla z niklowego drutu na łódeczki (duża) Małe niklowe łódeczki Pętla z niklowego drutu na łódeczki (mała) Silikonowa uszczelka nośna Silikonowe połączenie amalgamatora Silikonowa rura wyjściowa Podajnik łódeczek ze stali nierdzewnej Spoiler ze stali nierdzewnej Silikonowa kuweta w kształcie pierścienia „O” Kanthal coiling amalgamatora Lampa rtęciowa Sprężyna obrotowa uchwytu łódeczki

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 24/07/2019r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa

Dział Handlowy (FZ-1)

Plac Gwarków 1

40-166 Katowice

adres e-mail: skolinska@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47,  e-mail: mwallenburg@gig.eu

mgr Sylwia Kolińska       - tel. (32) 259 25 55,  e-mail: skolinska@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

mgr Monika Wallenburg

Załącznik nr 1

Nr sprawy: FZ-1/5216/SK/19/SW

Wstępna oferta  na dostawę analizatora do oznaczania związków rtęci wraz z akcesoriami

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

................................................................................

Adres: ……………………………………………

Nr tel.:	……………………………………………

Adres e-mail:	…………………………………..

Osoba do kontaktu: ………………………….....

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jedn. (netto) w …..* | Wartość ogółem (netto) w …..* | Stawka % podatku VAT | Kwota podatku VAT w …..* | Wartość ogółem (brutto) w …..* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Producent: ……………….. Typ/model: ……………….. Opis techniczny: …………. ……………………………… ……………………………… |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |

*Należy wpisać walutę

W przypadku Wykonawców zagranicznych nie posiadających oddziału w Polsce należy wypełnić tylko rubryki od 1 - 6. 
W przypadku Wykonawcy polskiego lub Wykonawcy posiadającego oddział na terenie Polski należy wypełnić wszystkie rubryki niezależnie od podanej waluty.

W przypadku złożenie wstępnej oferty w innej walucie niż PLN, proszę podać dla zasad fakturowania, iż przeliczenie nastąpi wg kursu sprzedaży ….…. (należy podać kurs dewiz) przez bank ………………………….. (należy podać nazwę banku) z dnia ……………………… (należy podać dzień 
z jakiego nastąpi przeliczenie faktury)

- Termin i warunki wykonania zamówienia: ………………

- Warunki płatności: …………………………………..……..

- Okres i warunki gwarancji: ………………………………..

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych WYKONAWCY jest:

Główny Instytut Górnictwa,

Plac Gwarków 1,

40 - 166 Katowice,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa  jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu

- dane osobowe WYKONAWCY przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,

- odbiorcami danych osobowych WYKONAWCY  będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,

- dane osobowe WYKONAWCY  będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych WYKONAWCY  decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- WYKONAWCA posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych WYKONAWCY ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy WYKONAWCA uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-     WYKONAWCY nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.............................................................			.............................................................

Miejscowość, data 					                                   Podpis